## Sheet1
附件1、设备清单及报价汇总表
单位：万元
序号 | 设备名称 | 报名厂家或供应商名称 | 品牌 | 规格型号 | 进口/国产 | 单价 | 数量 | 总价 | 质保期 | 质保到期后每年维保价格 | 是否有耗材 | 耗材名称 | 耗材价格 | 联系人姓名 | 联系人电话 | 邮箱 | 报名须满足：配置清单及主要功能用途
1 | 心肺功能测试系统 | [5 empty] | 1 |  | ≥2年 | [7 empty] | 1、具备一键全自动定标功能或各部分单独全自动定标方 式；具备环境气压和温湿度自动检测及补偿功能，以适应高原/平原不同海拔的精准定标。 2、具备静态肺测试、动态运动心肺功能测试、运动心电 测试功能；运动规程可自定义编辑或新增；支持低氧/常 氧环境下的对比测试方案，支持外接低氧发生器或低氧 混合气体。 3、具有 Calorimetry（营养代谢）曲线图，基础代谢率分析、营养代谢分析功能。 4、运动血压检测仪能够单独使用，可检测运动血压、高 精度动态脉搏血氧饱和度（抗运动伪影）、脉率等。 5、功率车为微处理器控制的电磁涡流阻力系统，超静音，起步负荷低（≤10W)，适合心肺功能受损或高原反应患者。 6、功率车显示屏有以下指标显示：负荷、时间、血压、心率、血氧、转速等。 7、流量传感器要求采用涡轮传感器或双向压差式传感器，稳定性强，可重复使用；必须兼容标准的一次性防交叉感染过滤器，保障院感安全。 8、配置需求：双屏幕主机1套、代谢模块1套、运动血压检测仪1套、运动心电仪1套、功率车1套、定标系统1套、呼吸面罩（包含大/中/小号，不少于6个)、一次性肺功能细菌/病毒过滤器、高精度动态血氧监测模块1套