门诊采血中心智能采血系统需求清单

一、模块名称及功能描述

1. 智能排队叫号系统：患者自助取号（可设置动画演示，可扫描识别二维码、条形码或手动输入登记号）、等候区大屏显示、窗口叫号、语音广播、急诊等特殊人群优先、过号处理。

2. 全自动备管贴标系统：自动识别医嘱信息、智能选管、自动打印标签、精准贴标、自动出管。

3. 智能工作台系统：采血窗口集成操作台（包括采血人员终端软件和采血操作台等）、轨道传输（轨道可视化、无死角，可监控）。

4. 标本分拣系统：按检验项目自动分拣标本、条码扫描识别与记录、多类别分拣等（以检验科需求为准）。

5. 数据接口系统：与医院HIS/LIS系统无缝对接、数据同步、信息反馈等（满足医院信息系统要求）。

6.人工登记系统：应急手工登记功能。

二、关键功能指标

1. 处理速度：单台设备备管速度≥700支/小时

2. 试管容量：总容量≥600支，试管仓数≥6个

3. 贴标精度：自动识别试管长度，贴标位置适中，100%保留采血观察窗口

4. 系统兼容：支持Code128、Code39、JAN、2of5、NW-7等多种条码格式

5. 故障处理：分级报警、故障自诊断等

6. 尺寸要求：按窗口数配置，满足≥10个窗口同时工作

三、技术参数指标

1. 硬件配置要求

（1）排队叫号机（电脑+扫码枪+回执单打印机，或一体机）

触屏尺寸：≥19英寸

分辨率：≥1920×1080

一体机支持介质：身份证、就诊卡、医保卡等

扫码枪：能识别条形码、二维码

数量：≥4套

（2）显示屏系统

等候区大屏：≥65英寸

窗口屏：≥27英寸

分辨率：≥1920×1080

数量：按区域及窗口数配置

（3）全自动备管贴标仪

处理速度：≥700支/小时

试管容量：≥600支

试管仓数：≥6个

数量：按≥10个窗口数配置

（4）多功能采血桌

集成操作台面、电脑（触屏）、扫码枪、回执单打印机、标签打印机、传输轨道

数量：按窗口数配置

（5）服务器电脑

标准服务器配置，用于系统管理和数据存储

数量：1套

2. 软件功能要求

（1）信息接口：与HIS/LIS系统无缝对接，自动获取患者信息和检验医嘱

（2）智能选管：根据检验项目自动选择正确类型和数量的采血管

（3）标签管理：标签内容、位置可自定义设置，支持特殊容器标签

（4）统计报表：工作量统计、患者信息查询、采血状态追踪等

（5）权限管理：工作人员登录、操作权限分级管理

3. 兼容性要求

• 试管规格：直径12-18mm，长度75-100mm

• 条码格式：支持Code128、Code39、JAN、2of5、NW-7等

• 操作系统：Windows系统

• 网络协议：支持TCP/IP网络通信

四、售后服务要求

1. 保修期限：整机原厂保修≥5年

2. 响应时间：接到报修后立即响应，24小时内解决

3. 本地服务：供应商在本地设有售后服务机构

4. 培训服务：提供系统操作、维护、故障处理全套培训

5. 耗材供应：保证标签纸等耗材长期稳定供应

6. 系统升级：免费提供5年内软件系统升级服务

五、其他

窗口监控系统：可以清晰记录并储存各窗口采血情况，包括图像及声音

| 序号 | 品名 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 全自动选管系统 | 全自动高速选管贴标装置 | 5 台 |
| S02 | 多功能采血桌 | 1) 分立式采血桌2) 护士终端平板电脑3) 应急打印系统4) 条码扫描器5) 桌上副台、桌下副台 | 10 套 |
| S03 | 标本收集传输系统 | - | 1 套 |
| S04 | 组合式智能屏风 | 1) 各采血窗口屏风2) 隐藏式静脉采血灯3) 可伸缩窗帘4) 隐私隔板5) 窗口高清显示屏6) 语音播放设备 | 1 套 |
| S05 | 自助取号装置 | - | 4 套 |
| S06 | 综合信息显示屏 | 1) 显示器2) 工控机 | 1 套 |
| S7 | 标本管理信息平台 | - | 1 套 |
| H01 | 高速标本分拣机 | 1) 分拣机主机2) 操作平台3) 扫描枪 | 1 套 |
| H02 | 智能标本分拣软件 | 智能标本分拣软件 | 1 套 |